# ГЛАВА 5. БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

5.1. Общие сведения и классификация приборов

При измерении температуры различными термометрами, рассмотренными ранее, чувствительные их элементы (первичные преобразователи) устанавливаются в определенных точках объекта контроля, т.е. осуществляется непосредственный контакт первичного преобразователя со средой, температура которой измеряется. Такие методы измерения температуры называются контактными. Верхний предел измерения температуры контактным методом ограничивается температурой 1800...2000°С. Однако часто возникает необходимость измерять более высокие температуры, кроме того, иногда, непосредственный контакт чувствительных элементов термометров со средой недопустим. В этих случаях применяют бесконтактные средства, которые измеряют температуру тела или среды по тепловому излучению.

Все тела излучают электромагнитные колебания различной частоты. Электромагнитное излучение, возбуждаемое тепловым движением молекул, называют тепловым излучением. Тепловое излучение представляет собой процесс распространения внутренней энергии излучающего тела электромагнитными волнами.

Если излучение какого-либо тела попадает на другое, непрозрачное для этого излучения, тело, то оно им поглощается и превращается в тепловую энергию. Процессы поглощения и излучения взаимообратимы. Энергия, попадающая извне на поверхность тела, может полностью или частично отражаться от поверхности, поглощаться телом или проходить через тело.

Приборы, определяющие температуру тела по его излучению, называются пирометрами. Серийно выпускаемые пирометры применяются для измерения температур в интервале 100...6000°С. Этими приборами можно измерять температуру тела без непосредственного контакта измерительного прибора с телом, температура которого измеряется. Бесконтактные методы измерения температуры основаны на зависимости увеличения интенсивности излучения при возрастании температуры тела.

В зависимости от методов измерения пирометр показывает яркостную, цветовую или радиационную температуру. Для определения действительной температуры в показания пирометров вводят поправки на коэффициент черноты реального тела. В зависимости от метода измерения различают пирометры суммарного излучения (измеряется полная энергия излучения), частичного излучения (измеряется энергия участка спектра излучения, ограниченного фильтром) и спектрального отношения (измеряется отношение энергий фиксированных участков спектра). Преимуществом измерения температуры по тепловому излучению является то, что можно измерять температуру, не искажая температурного поля объекта измерения; не ограничен верхний предел измерения: приборы обладают большой чувствительностью.

К недостаткам можно отнести то, что температура, показываемая пирометром (яркостная, цветовая, радиационная), отличается от действительной. Расхождение между температурами может составлять несколько десятков градусов. На показания пирометра влияет среда, находящаяся между пирометром и объектом, температура которого измеряется, ее запыленность и загазованность.

5.2. Пирометры суммарного излучения

В основе этих пирометров лежит зависимость между температурой тела и его суммарной энергией излучения. Полная энергия Е0, излучаемая абсолютно черным телом, при температуре Т определяется выражением

E0=σ0⋅T4,

где 0 - коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела.

Радиационная температура реального тела называется такая температура черного тела, при которой суммарная энергия излучения абсолютно черного тела Е0 равна энергии излучения реального тела Е, т.е.

E0 = E или εpσ0Tист4=σ0Т4 отсюда Тист=Т4Iεp,

где Тист - истинная температура реального тела; р - интегральная степень черноты тела, зависящая от температуры и физико-химической природы тела.

К основным узлам радиационного пирометра, являющегося измерителем полного излучения, относится оптическая система, термочувствительный элемент –батарея термопар и измерительный прибор.

Радиационный пирометр РАПИР предназначен для измерения температуры в диапазоне 400...2500°С. Основным узлом прибора является телескоп ТЭРА-50. Телескоп состоит из корпуса, внутри которого установлена линза-объектив, фокусирующая через диафрагму поток лучистой энергии нагретого тела на термочувствительный элемент. Диафрагма ограничивает телесный угол визирования, что исключает влияние размеров нагретого тела и его расстояния до телескопа на показания прибора.

В зависимости от диапазона измеряемой температуры выпускают три типа телескопов, отличающихся друг от друга устройством чувствительного элемента.

На показание радиационных пирометров оказывает влияние поглощение лучистой энергии водяными парами и углекислым газом, которые имеются в воздухе. Поэтому оптимальным считается расположение пирометра на расстоянии 0,8...1,3 м от объекта измерения.

5.3. Пирометры частичного излучения

К этой группе приборов относятся оптические и фотоэлектрические пирометры.

Принцип действия оптического пирометра с «исчезающей» нитью основан на сравнении яркости объекта измерения и нити фотометрической лампы накаливания.

Оптический пирометр с исчезающей нитью, в котором нуль-прибором служит глаз оператора, не может быть использован для автоматического регулирования температуры и для измерения температуры быстропротекающих процессов. В этих случаях применяют фотоэлектрический пирометр, в котором измерение температуры осуществляется объективным и безинерционным методами.

Фотоэлектрические пирометры частичного излучения обеспечивают автоматическое непрерывное измерение и регистрацию температур. Их принцип действия основан на использовании зависимости интенсивности излучения от температуры в узком интервале длин волн спектра. В качестве приемников в данных устройствах используется фотодиоды, фоторезисторы, фотоэлементы и фотоумножители.

Фотоэлектрические пирометры частичного излучения делятся на две группы:

- пирометры, в которых мерой температуры объекта является непосредственно величина фототока приемника излучения;

- пирометры, которые содержат стабильный источник излучения, причем фотоприемник служит лишь индикатором равенства яркостей данного источника и объекта.

В фотоэлектрических пирометрах с пределами измерения 500...1100°С применяют кислородно-цезиевый фотоэлемент, а в приборах со шкалой 800...4000°С – вакуумный сурьяно-цезиевый.

Для приборов со шкалой 800...2000°С пределы допускаемой основной погрешности не превышают 1,0%, а при температурах выше 2000°С не превышают
 1,5% от верхнего значения шкалы. Расстояние от объекта составляет 200...1200 мм.

5.4. Пирометры спектрального отношения

Пирометры данного типа измеряют цветовую температуру объекта по отношению интенсивностей излучения в двух определенных участках спектра, каждый из которых характеризуется эффективной длиной волны 1 и 2.

Пирометры спектрального соотношения используются для измерения температур твердого и расплавленного металла в широком интервале температур 300...2200°С и имеют класс точности 1,0 и 1,5 (в зависимости от предела измерения). Данные пирометры имеют в 3...5 раз меньшую методическую погрешность, связанную с изменением степени черноты излучателя. На их показания значительно меньше влияет поглощение промежуточной среды. Однако в тех случаях, когда объект характеризуется селективным излучением (степень черноты при одной и той же температуре резко изменяется с длиной волны), погрешность пирометров спектрального соотношения может быть выше погрешности пирометров излучения других типов. Необходимо также отметить и то, что пирометры спектрального отношения более сложны и менее надежны, чем другие приборы.