# ГЛАВА 8. КОНТРОЛЬ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

В литейных и термических цехах приходится контролировать состав самых разнообразных газов: горючих газов и продуктов их сгорания, защитных атмосфер и газов в воздухе помещений цехов. Контроль состава газа позволяет судить о правильности протекания технологического процесса.

Газоанализаторами называют приборы, предназначенные для количественного определения состава газа. По назначению различают переносные и технические газоанализаторы. Первые используют для лабораторных исследований и проверки автоматических газоанализаторов.

Основным элементом каждого прибора является измерительный преобразователь газового анализа, принцип действия которого определяет тип газоанализатора. По принципу действия измерительного преобразователя различают химические, термохимические, термокондуктометрические, магнитные и оптические газоанализаторы.

Измерительные приборы, предназначенные для измерения величин, характеризующих влажность газов, получили название гигрометров или влагомеров.

Для контроля и измерения влажности газов используют многочисленные методы, основанные на различных принципах. Наибольшее практическое распространение получили психрометрический и сорбционный методы.

Измерительные приборы, предназначенные для определения влажность сыпучих и твердых материалов, называются влагомерами.

Плотностью называют величину, определяемую отношением массы тела, к его объему (кг/м3). Приборы для измерения плотности жидкости называют плотномерами. В зависимости от применяемых методов различают поплавковые, весовые, гидростатические и радиоизотопные плотномеры.

8.1. Контроль состава газа

Химические газоанализаторы. Принцип работы химических газоанализаторов основан на последовательном удалении анализируемых компонентов из взятой газовой пробы при проведении химических реакций. Наибольшее распространение получил переносной газоанализатор на три компонента: СО, СО2 и О2. Объем газовой смеси измеряют до начала цикла измерений и после реакции каждого компонента. По разности объемов оценивают процентное содержание компонента в газовой смеси.

Переносные газоанализаторы обладают высокой точностью измерения; недостатком приборов является длительность анализа. Их применяют только для контроля и отладки тепловых процессов.

Электрохимические газоанализаторы. Они предназначены для определения содержания кислорода в газовой смеси. Действие газоанализаторов этого типа основано на электрохимической реакции, вызывающей образование тока в электролите при взаимодействии кислорода с электродом. Сила тока, протекающего по внешней цепи электролита, пропорциональна концентрации кислорода в газовой смеси. Такие газоанализаторы предназначены для определения содержания кислорода в различных газовых смесях, водяном и генераторном газах.

Термомеханические газоанализаторы. Их действие основано на измерении теплового эффекта реакции кислорода с другими газами, протекающей в присутствии катализатора. Количество выделившейся теплоты пропорционально количеству содержащегося в смеси анализируемого газа при постоянном расходе смеси. Термомеханические газоанализаторы предназначены для определения содержания кислорода или водорода в смеси газов. Измерение количества теплоты производится с помощью термометров сопротивления, включенных в схему электрического моста.

Преобразователь прибора имеет две камеры - рабочую и сравнительную, в которых расположены термометры сопротивления. В рабочей камере, заполненной катализатором, сгорает анализируемый компонент, а в сравнительной камере находится неактивная масса. По разности температур определяют содержание анализируемого компонента газовой смеси.

Термомагнитные газоанализаторы. Магнитные свойства газов оцениваются величиной магнитной восприимчивости, которая положительна для парамагнитных газов и отрицательна диамагнитных. Парамагнитные свойства газа состоят в том, что газ способен притягиваться магнитом в отличие от газа, обладающего диамагнитными свойствами, который отталкивается от магнита.

Кислород обладает очень большим по сравнению с другими газами значением магнитной восприимчивости.

В термомагнитных газоанализаторах измеряется не сама магнитная восприимчивость, соответствующая процентному содержанию кислорода, а величина ее уменьшения при повышении температуры газа.

Диапазон измерения содержания кислорода магнитными газоанализаторами весьма широк от 0,0...0,5 до 98...100%. Погрешность измерения 2...10% в зависимости от пределов измерения.

Магнитные газоанализаторы используются для определения кислорода дымовых газов.

Термокондуктометрические анализаторы. Принцип их работы основан на измерении теплопроводности газовой смеси, которая практически однозначно определяется содержанием анализируемого компонента.

Теплопроводности Н2; СО2 и SO2 сильно отличаются от теплопроводности воздуха и таких газов, как N2; O2; СО; СН4 и др. В связи с этим рассматриваемые газоанализаторы чувствительны на Н2; СО2 и SO2 , и с их помощью можно определить процент содержания указанных составных частей, когда они присутствуют в смеси с другими газами. Чувствительным элементом является нагретая проволока, которая при омывании ее газами различной теплопроводности изменяет свое электрическое сопротивление. В газоанализаторах применяются прямая и дифференциальная измерительные схемы.

Термокондуктометрические газоанализаторы выпускаются нескольких модификаций: для определения в многокомпонентных газовых смесях водорода с диапазонами измерения 1,0...100%, 95...100%, углекислого газа - 0...10%, 0...100%, 95...100%, для определения в бинарных смесях: Н2, Не, Аг, С12, СН4, SO2 на различные диапазоны.

Погрешность измерения составляет 1,5...10% в зависимости от анализируемого компонента и пределов измерения.

Оптические газоанализаторы. Работа оптических газоанализаторов основана на измерении ослабления интенсивности электромагнитного излучения или поглощения его потока определенным компонентом при прохождении излучения через исследуемую газовую смесь. При этом в оптическим газоанализаторах может использоваться весь спектр электромагнитных колебаний - инфракрасная, ультрафиолетовая и видимая области.

Для анализа многокомпонентных сложных веществ наиболее широко применяются хроматографы и масс-спектрометры. С их помощью осуществляется определение всех элементов с одновременно высокой скоростью, а для анализа требуется достаточно малая проба.

Macс-спектрометрические анализаторы применяются для анализа многокомпонентных смесей, в которых используется ионизационный метод разделения анализируемого газа по массам составляющих его компонентов.

8.2. Контроль влажности и запыленности газа

Содержание водяных паров выражается абсолютной или относительной влажностью.

Абсолютная влажность показывает содержание водяных паров в единицах объема влажного или сухого газа при нормальных условиях.

Относительная влажность показывает отношение водяных паров, содержащихся в 1 м3 газовой смеси, к максимально возможному содержанию водяных паров, соответствующих состоянию насыщения при той же температуре.

Измерительные приборы, предназначенные для измерения величин, характеризующих влажность газов, получили название гигрометров или влагомеров.

Для контроля и измерения влажности газов используется многочисленные методы, основанные на различных принципах. Наибольшее практическое распространение получили психрометрический и сорбционный методы.

Психрометрический метод основан на использовании изменения степени охлаждения поверхности увлажненного тела при испарении с нее воды. Степень охлаждения поверхности зависит от параметров влажности газа, омывающего эту поверхность. Рассмотренное явление носит название психрометрического эффекта. В приборах, принцип действия которых основан на психрометрическом эффекте, измерение осуществляется с помощью двух термометров: сухого и влажного. Испарение влаги с поверхности резервуара влажного термометра происходит тем интенсивнее, чем ниже влажность воздуха. Поэтому в условиях термодинамического равновесия разность показаний сухого и влажного термометров характеризует влажность воздуха и называется психрометрической разностью.

Сорбционный метод измерения влажности газов основан на измерении электрических свойств влагосорбирующего материала в зависимости от изменения влажности окружающей среды.

Сорбционный метод измерения влажности используется в кулонометрических и электролитических влагомерах. Принцип действия кулонометрического влагомера основан на непрерывном поглощении влага из контролируемого газового потока пленкой гидрофильного вещества и одновременном разложении воды в толще пленки путем электролиза на водород и кислород. В установившемся режиме значение электролитического тока является мерой влажности контролируемого газа. Погрешность прибора не превышает 6%.

Электролитические влагомеры работают по принципу зависимости электрических свойств чувствительного элемента от влажности окружающего газа. Такие преобразователи по конструктивному выполнению подразделяют на подогреваемые и неподогреваемые. Принцип действия электролитического подогреваемого преобразователя основан на измерении температуры гидрометрического равновесия.

8.3. Контроль влажности сыпучих материалов

В металлургии очень важным параметром, существенно влияющим на процесс производства, является влажность сыпучих материалов. Измерительные приборы, предназначенные для определения влажности называют влагомерами. Все методы измерения влажности принято подразделять прямые и косвенные.

При использовании прямых методов осуществляют непосредственное разделение исследуемого материала на сухое вещество и влагу.

Косвенные методы измерения влажности сыпучих материалов основаны на преобразовании влажности в какую-либо физическую величину, удобную для измерения или дальнейшего преобразования с помощью измерительных преобразователей. В зависимости от характера измеряемого параметра, косвенные методы подразделяют на электрические и неэлектрические. В основе электрических методов лежит прямое измерение электрических параметров исследуемого материала. При использовании неэлектрических методов определяется физическая величина, которая затем преобразуется в электрический сигнал. Среди электрических методов наибольшее распространение получили кондуктометрические и емкостные.

Среди неэлектрических методов контроля влажности сыпучих материалов из-за ряда преимуществ большое распространение получили радиоизотопные. К числу этих преимуществ относятся простота монтажа и малая подверженность влиянию окружающей среды. В основу действия измерительной системы такого влагомера положена непрерывная регистрация потока медленных нейтронов, которые образуются в результате облучения исследуемого материала быстрыми нейтронами. Замедление нейтронов осуществляется содержащимся в материале водородом. В результате замедления выделяются тепловые нейтроны, которые регистрируются специальными счетчиками.

8.4. Контроль плотности жидкости

Приборы для измерения плотности жидкости называют плотномерами. В зависимости от применяемых методов различают поплавковые, весовые, гидростатические и радиоизотопные плотномеры.

Принцип действия поплавковых плотномеров основан на использовании ареометрического метода.

Действие весового плотномера основано на взвешивании поплавка, заполненного эталонной жидкостью и погруженного в контролируемую жидкость, или на взвешивании отрезка трубопровода, по которому протекает контролируемая жидкость.

Гидростатические плотномеры работают по принципу измерения зависимости потерь давления воздуха, продуваемого через жидкость, от ее плотности.