Определение оптимальных размеров датчика СВЧ поверхностных волн (П.В.) на основе меандровой линии замедления (Л.З.)

Датчик ПВ сигнала на основе меандровой ЛЗ  (плоская линейная спираль)

характеризуется следующими размерами (рис. 1):

рис. 1. Меандровая линия замедления

h - ширина,

L - длина,

2D - период,

D - ячейка ( шаг ) системы ,

ℓ- зазор между проводниками,δ и  Δ - ширина и толщина проводника,

d1 и d2 - расстояние от центра системы до экранов.

Составляющие полей получены в [1] при использовании следующих приближений

1) вдоль проводников распространяется ТЕМ волна;

2) проводимость проводников и экранов бесконечна;

3) ℓ<< h , т.е. краевыми полями пренебрегаем;

4) система неограниченна в направлении z и проводники имеют

квадратное сечение.

Полагая, дополнительно, что система погружена в непроводящий диэлектрик с проницаемостью ε и электрическое поле однородно, нормально к проводникам и не зависит от толщины проводника Δ получаем выражения для составляющих магнитных полей в виде (в системе единиц СИ).

I область Δ2≤y≤d1 :

Hz1=−E0√ε l(ρD)tgkh2 sinkxn−1nBn1'fn'e−jβ' nz−j coskxn−1nBn1''fn''e−jβ'' nz,  (1) Hy1=jE0√ε l(ρD)tgkh2 sinkxn−1nAn1'fn'e−jβ' nz−j coskxn−1nAn1''fn''e−jβ'' nz.

II область   −Δ2≤y≤Δ2:

Hy2=jE0√ερtgkh2 sinkx e−jmϕ+j coskx e−jm(ϕ−π) e−jϕ2,	(2)

Hz2=Hx2=0

III область −d2≤y≤−Δ2:

Hz3=−E0√ε l(ρD)tgkh2 sinkxn−1nBn3'fn'e−jβ' nz−j coskxn−1nBn3''fn''e−jβ'' nz,  (3) Hy3=jE0√ε l(ρD)tgkh2 sinkxn−1nAn3'fn'e−jβ' nz−j coskxn−1nAn3''fn''e−jβ'' nzHx3=0.

где An1'=Sh {βn'(d1−y)Sh {β'n(d1−Δ2),    Bn1'=Ch {βn'(d1−y)Sh {β'n(d1−Δ2), An3'=Sh {βn'(d2+y)Sh {β'n(d2−Δ2),Bn3'=Ch {βn'(d2+y)Sh {β'n(d1−Δ2).  (4)

fn'=sin {βn'ℓ2βn'ℓ2 ; m - номер проводника, k=√ε2πλ,

βn'=(ϕ+2π)Dи βn''=(ϕ−π+2πn)D -  волновые числа n-й

пространственной гармоники с набегом фазы на ячейкуϕиϕ−π

соответственно, коэффициенты An1'', An3'', Bn1'', Bn3''и fn'' аналогичны (4) с заменой Bn' на Bn'', ρ - волновое сопротивление свободного пространства, E0-постоянная.. Компоненты электрического поля имеют аналогичный вид, если в квадратных скобках sin kx и cos kx заменить на   cos kx    и  sin kx соответственно.

В датчиках ПВ можно использовать как составляющую поля Hz так и Hy, которые при удаленных экранах равны. Амплитуду магнитного поля находим из выражения для потока энергии переносимого вдоль системы

( выраженного через групповую скорость и энергию запасенную в ячейке):

Hz1a2=√εP0(ρD2)F1n(x,y)Tn+F2n(x,y,z)Tn,  где                    (5)

F1n(x,y)=tg2kh2 sin2kx nBn1'fn'2+cos2kx nBn1''fn''2,

F2n(x,y,z)=tg2kh2 sin2kx n ≠sBn1'fn 'Bs1'fs'sinn−sπzD−

−tgkh2 sinkx n ≠sBn1''fn ''Bs1'fs'sinn−s+1πzD+

+cos2kx n ≠sBn1''fn ''Bs1''fs'' cosn−sπzD,

Tn=0,5sinkhctg2kh2nMn'Fn'+fnNn'−nMn''Fn''+fnNn'',     (6)

Mn'=Cth {β'n(d1−Δ2)+Cth {β'n(d2−Δ2)fnβn'D,

Fn'=1βn'D3−2βn'l2tg {βn'l2, Nn'=1βn'Dd1−Δ2DSh2βn'd1−Δ2+d2−Δ2DSh2βn'd2−Δ2.

аналогичныFn'', Nn'' и Mn'' с заменой βn' на βn''.

P0 - мощность СВЧ, подаваемая к ЛЗ.

Из (5) следует, что амплитуда магнитного поля определяется суммой двух функций F1n и F2n.Функция F1n описывает поле в поперечной плоскости XOY и дает среднее значение магнитного поля над поверхностью системы. Причем когда kh2→π2  (λ→2h√ε, широкий меандр, короткие волны) преобладает синусная составляющая поля, когда kh2→0 (λ>>2h√ε, узкий меандра длинные волны) преобладает косинусная составляющая поля. Функция F2n описывает периодическую часть поля вдоль координаты Z .

Сигнал датчика ПВ пропорционален среднеквадратичному значению напряженности магнитного поля в образце, который можно выразить через коэффициент преобразования мощности в поле (6)

ξ=1V0P0V0H2dV (V0-объем образца). В случае меандровой ЛЗ он равен (при L=2mD):

ξ=√ερD2F1n0Tn, где                 				(7)

F1n0=121−sinkh(kh)tg2kh2 nBn1'fn+1−sinkh(kh) nBn1''fnBn1'=12Sh2βn'(d−Δ2)Sh {βn'tβn't Ch {β'n2(d−Δ2)−t−1

Bn1'' аналогично Bn1' с заменой βn' на βn'', t- толщина образца.

Рис. 2. Зависимость коэффициента преобразования мощности в поле для объемного образца от параметра kh/2 .Кривые 1,2 и 3 соответствуют толщинам образца t = 0, D/4 и D/2 .Здесь ξ0 - в э2вт, D - в мм.

Зависимость ξ, от параметра спирали kh/2 представлена на рис.2 (ξ-в э2/вт, D- в мм) и была вычислена при следующих предположениях

1) экраны удалены;

2) система симметрична, т.е. δ=Δ=D2.

Поскольку про (d−Δ2)t>>1 ряды (7) сходятся, как n−p c p ≥3, в расчете учитывались только члены с n=0;±1 (члены ряда с n= ±2 не превышали 5% от нулевого). Функция f1n0и Tn рассчитывалась с учетом дисперсионной характеристики системы (5), построенной в координатах kh/2, ϕ. Из рис.2 , в частности, следует, что при D=0,4 мм, ε=2,6 , λ=3,2 см коэффициент преобразования (в точке максимума kh2≈0,8) равен ~5 э2/вт для образца толщиной 0,1мм и примерно 9 э2/вт на поверхности системы.

Для определения оптимальных геометрических размеров датчика найдем его чувствительность в зависимости от параметров спирали и толщины образца. Полагая детектирование линейным и что спираль и детектор идеально согласованны с СВЧ трактом образец находится с одной стороны спирали и равен ее длине и ширине и мощность СВЧ , поглощаемая в момент резонанса , мала в сравнении с подводимой .приходим к выражению :

ΔUg0=2Bχ''LDkh2tDF1n0Tn,			(8)

Рис.3. Зависимость чувствительности датчика от параметров меандровой ЛЗ (kh/2) и отношения толщины образца t к шагу спирали D.

Где B=0,25GRgP0,G,Rg– коэффициенты преобразования и сопротивление детектора, P0 - мощность СВЧ, подводимая к датчику, ΔUg0- изменение напряжения на детекторе СВЧ при резонансе, χ'' - мнимая часть магнитной восприимчивости, δ-меандровая ЛЗ. График выражения (8), для симметричной меандровой ЗС, представлен на рис.3, из которого находим оптимальную ширину датчика. Максимальную толщину образца и,следовательно, шаг спирали можно оценить из расстояния s ,на котором поле ослабляется в "е" от поверхности системы (7)

t∼s=λ2πnз2−ε,где коэффициент замедления nз является, полагая, геометрическим nз=0,5+hD√ε.

Определенная таким образом величина t может в 1,5÷5 раз отличается от истинного значения поскольку, в данном случае, не учитывается двуволновый характер системы (система "меандр" является двухступенчатой структурой [2]). Более точное значение t можно найти , построив по рис.3 зависимость чувствительности датчика от объема образца (при заданном D и kh/2).

Оптимальная длина спирали при наличии потерь, равна Lопт=Iα, где постоянная затухания α находится экспериментально (расчет α не дает удовлетворительного численного совпадения с экспериментальными данными).

КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА ПВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

На рис.4 приведена конструкция датчика, изготовленная следующим образом. На заготовку из оркстекла (ε=2,6) наносят параллельные канавки с шагом D и глубиной равной диаметру провода. Затем на заготовке вырезают пластинки (5) шириной h и поверх канавок накладывается медная пластинка. В образовавшееся отверстие продевается зигзагообразный медный провод, пластинка прогревается (до размягчения оргстекла) и удаляется.

Изготовленные меандровые ЛЗ имели размеры L=10 мм, h=4,5÷9,5мм с шагом D = 0,4 мм и 0.6 мм. Подвод и отвод мощности СВЧ осуществлялся с помощью радиочастотного кабеля (3) РК-75-2-26 , КСВ(Н) датчиков с h≤6 мм не превышал 2,5 в диапазоне 8,3÷10,2 ГГц при наличии согласующего экрана в виде усеченного конуса (4).Датчики с размерами h = 9 мм и 9,5 мм имели граничную частоту в области 8 ГГц хорошо совпадающего со значением, найденным по дисперсионным характеристикам. Измеренные методом замещения постоянные затухания датчика (на λ=3,2 см) равны 3,6 дб/см (h = 4,5 мм, D = 0,4 мм)

и 6,2 дб/см  (h = 6 мм, D = 0,4 мм).

Полоса пропускания, определенная   по частотной характеристике датчика ПВ, превышает 1500 МГц для датчиков с h≤6мм , что позволяет использовать их при контроле структуроскопии и дефектоскопии .

Измеренная зависимость сигнала датчика ЭПР (рис.5) от объема образца и высоты его расположения над поверхностью спирали (образец толщиной 0,07 мм) показывает, что для датчика с h = 4,5 мм и h = 6 мм и шагом D = 0,6 мм предельный объем образца равен 7 мм3 и 17 мм3 соответственно (при одностороннем расположении образца), а амплитуда сигнала датчика ПВ уменьшается в "е" раз на высоте ~0,1 мм и ~0,17 мм для меандровых линий с h = 4,5 мм и h = 6 мм соответственно. Большая скорость спадания поля с высотой для меандровой ЛЗ с меньшей шириной, по-видимому, является следствием двухступенчатой структуры "меандра". Это подтверждается тем, что экспериментальные зависимости достаточно хорошо совпадают с вычисленными по данным рис.3, который был построен с учетом двуволного характера системы. Масштаб экспериментальных кривых и расчетных точек на рис.4 выбран так, чтобы найденные и рассчитанные значения для ЛЗ с h= 4,5 мм совпадали при Vo=21 мм3 для ЛЗ с h = б мм при t/D = 0,5.

Измеренная чувствительность датчиков (при направлении постоянного магнитного поля H0 ортогонально плоскость XZ "меандра ") с h = 4,5 мм и h = 6 мм примерно совпадает (с учетом потерь ) с чувствительностью объемного резонатора     (QH=4000) для образцов объемом 3,3 мм3 и 4,3 мм3. Расчетное значение получается в ~ 2,5 раза завышенным, что по-видимому, связанно с тем, что при расчете не учитывались краевые поля и, кроме того, у изготовленных спиралей проводники не были строго параллельны.

На датчике с меандров ой ЛЗ были проведены предварительные измерения на дефектоскопе диапазона (площадь образца при двухстороннем расположении составляла ~ 90 мм2 при толщине 0,05 мм) и показана возможность его использования в диапазоне волн меньше 1 см. Это открывает перспективы использования этого датчика для структуроскопических работ в 8 мм диапазоне, т.к. система является полностью открытой.

Интересной особенностью датчика на основе меандровой ЛЗ является изменение интенсивности сигнала ПВ (примерно в 9 раз на изготовленных датчиках) при изменении направления постоянного магнитного поля H0, когда последние перпендикулярно плоскости XY "меандра". Это связанно с наличием круговой поляризации магнитного СВЧ поля в этой плоскости, причем , как показывает расчет (уравнения (1) и (4)) и эксперимент , направление вращения магнитного вектора противоположно по разные стороны от поверхности "меандра", что в свою очередь позволяет выделить чистый сигнал от образца и подавлять сигнал от подложки .

Из полученных данных следует, что меандровые ЛЗ могут служить датчиками сигнала ПВ для плоских образцов толщиной ~ 0,1 - 0,2 мм в 3 см диапазоне волн, объемов ~ 30 мм3 и площади ~ 300 мм2 ( в отсутствии диэлектрика ). Для сравнения укажем, что в случае объемного резонатора Vo ~ 500 мм3 и So ~ 300 мм2. При этом, однако, следует отметить важные преимущества датчиков плоской конструкции:

- плоские ЛЗ являются полностью открытыми;

- в противоположность объемным резонаторам , когда образец помещается внутрь датчика , в случае плоских ЛЗ можно помещать датчик на образец;

- использовать датчики в качестве объемного зонда;

- упростить термостатирование образца в широком диапазоне температур (от высоких до сверхнизких) при одновременном облучении образца;

- исследовать не только ровные плоские поверхности, но и поверхности с гладкой кривизной;

- использовать интегральные СВЧ схемы, что особенно перспективно при низкотемпературных измерениях и при создании  малогабаритных структуроскопов  на основе интегральных схем.

Существенным недостатком датчиков на основе ЛЗ, по сравнению с объемными резонаторам, является наличие электрического поля в объеме образца. Однако, их использование, наряду с объемными резонаторами, позволяет  значительно   расширить   экспериментальные   возможности структуроскопии.

Литература

- Г.Л. Соболев, А.А. Хоркина, Вопросы электроники сверхвысоких частот,

1969, 6, 152. Изд. Саратовского ун-та.

- Р.А. Силин, В.П. Сазонов, Замедляющие системы, Изд. “Сов. радио”, 1960.