# Обеспечение условий труда при проведении испытаний сотовых радиотелефонов

1. Описание испытательной лаборатории.

Помещение испытательной лаборатории, в которой проводятся сертификационные испытания сотовых радиотелефонов, представляет собой комнату размерами 7м х 6м. Высота потолка - 4.5 м. В испытательной лаборатории  находятся четыре рабочих места. Испытания сотовых радиотелефонов проводятся на рабочем месте N 4. Расстояние от этого рабочего места до других рабочих мест следующие:

- до рабочего места №1 – 3 м;

- до рабочего места №2 – 4 м;

- до рабочего места №3 – 2 м.

При проведении сертификационных испытаний используется следующая аппаратура:

- тестовая установка Stabilock 4032, производства фирмы Schluberger, Австрия:

- анализатор спектра С4-60;

- блок ваттметра измерительный Я2М-66;

- источник питания постоянного тока Б5-48;

- тестовый адаптер.

Испытания проводят 2 человека. При проведении испытаний лица, проводящие испытания, находятся на расстоянии 0.5 м - 1 м от антенны радиотелефона.

2. Выявление потенциально опасных и вредных факторов, характерных для испытательной лаборатории.

При проведении испытаний сотовых радиотелефонов персонал лаборатории может подвергаться воздействиям потенциально опасных и вредных факторов, перечисленных ниже.

Сотовые радиотелефоны при проведении их испытаний являются источниками электромагнитного излучения. Диапазон излучения сотовых радиотелефонов стандарта АМР8 - 800 МГц. Тестовая установка также может являться источником электромагнитного излучения в этом диапазоне при проведении некоторых испытаний. Мощность, излучаемая через антенну радиотелефона, может достигать 0.6 Вт у портативных радиотелефонов и 3 Вт у радиотелефонов повышенной мощности. Максимальная мощность излучения тестовой установки - 6 Вт, но при проведении испытаний сотовых радиотелефонов используются уровни мощности, не превышающие 0.6 Вт. Таким образом весь персонал испытательной лаборатории, в том числе и не участвующий в проведении испытаний, может подвергаться воздействию электромагнитного поля.

Приборы, при помощи которых проводятся сертификационные испытания являются электроустановками. При работе с ними лица, проводящие испытания могут подвергаться воздействиям постоянного и переменного электрического тока, разрядам статического электричества и т.п. Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает термическое, электролитическое и биологическое действие и может привести к местным или общим электротравмам персонала лаборатории.

Если при проведении испытаний освещенность рабочего места не достаточно высокая, это может привести к ухудшению зрения персонала лаборатории, а также к повышению утомляемости, увеличению числа грубых ошибок и промахов при проведении испытаний, снижению производительности труда.

3. Требования к уровням вредных и опасных факторов.

Допустимые уровни воздействия электромагнитных полей радиочастот приведены в ГОСТ 12.1.006-84 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". Согласно нему ЭМП следует оценивать показателями интенсивности поля и создаваемой им энергетической нагрузкой. В испытательной лаборатории основное воздействие электромагнитных полей (ЭМП) приходится на диапазон 800 МГц. В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность электромагнитного поля характеризуется поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ), а энергетическая нагрузка представляет собой произведение плотности потока энергии поля на время его воздействия.

ЭНПП=ПП∗Т	(???)

Предельно допустимые значения ППЭ ЭМП в этом диапазоне частот следует определять, исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия по формуле:

ППЭПД=К∗ЭНППЭПДТ	(???), где

ППЭпд - предельно допустимое значение плотности потока энергии, Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/см2);

ЭНППЭПД - предельно допустимая величина энергетической нагрузки, равная 2 Вт-ч/м2 (200 мкВт-ч/см2);

К - коэффициент ослабления биологической эффективности, равный:

1 - для всех случаев воздействия, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн;

10 - для случая облучения от вращающихся и сканирующих антенн с частотой сканирования или вращения не более 1 Гц и скважностью не менее 50;

Т - время пребывания за рабочую смену, ч.

Во всех случаях максимальное значение ППЭпд не должно превышать 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2), при t  15-20 минут за рабочий день. За весь рабочий день – 7 часов ППЭ  10 мкВт/см2.

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов устанавливает ГОСТ 12.1.038-82. Согласно этому ГОСТу, при продолжительности действия тока более трех секунд, предельно допустимое значение напряжения - 36 В, а предельно допустимое значение тока - 6 мА.

Условия освещенности рабочих мест нормируются СНиП II-4-79. В соответствии с этими нормами в испытательной лаборатории требуется освещенность 750 лк.

4. Мероприятия по предотвращению или уменьшению воздействия потенциально опасных или вредных для здоровья факторов.

4.1. С целью уменьшения воздействия электромагнитного поля радиочастот на персонал испытательной лаборатории проведены следующие мероприятия:

1) разработан план-график проведения испытаний, предусматривающий максимальное сокращение работы радиотелефонов на излучение через антенну;

2) рабочее место М3 перемещено на расстояние 3 м от рабочего места М4 (это позволяет осуществить планировка испытательной лаборатории);

3) к открытым выходам тестовой установки подключены согласованные нагрузки или эквиваленты нагрузок;

4) с целью уменьшения электромагнитного излучения контрольно-измерительной аппаратуры предусмотрено заземление экранирующих корпусов аппаратуры через общую шину заземления.

5) для разных типов проверяемых радиотелефонов определена зона излучения с плотностью потока энергии выше предельно допустимой, в которой запрещается находиться при проведении испытаний;

6) разработано рабочее место на котором проводятся испытания радиотелефонов так, чтобы лица, проводящие испытания находились не ближе 0.5 м к источнику излучения;

7) проведено ознакомление персонала испытательной лаборатории с инструкцией 02-94 Испытательного центра по технике безопасности при работе с источниками электромагнитного излучения;

8) используем СИЗ – халаты, перчатки, тапочки из радиозащитной ткани, очки радиозащитные.

4.2. С целью предотвращения поражения персонала испытательной лаборатории электрическим током проведены следующие мероприятия:

1) осуществлено подключение к шине контура заземления металлических корпусов используемых контрольно-измерительных приборов переносными заземлителями соответствующего сечения;

2) переносные заземлитель расположены таким образом, чтобы был виден весь заземлитель от корпуса прибора до места его соединения с шиной контура защитного заземления;

3) измерительные, контрольные, образцовые и другие приборы расположены так, чтобы они находились в устойчивом положении;

4) произведено ознакомление персонала испытательной лаборатории с инструкцией 01-94 Испытательного центра по технике безопасности при работе с электроустановками.

4.3. Мероприятия по обеспечению требуемой освещенности. Помещение испытательной лаборатории имеет световой проем в наружной стене размером 3 м х 5 м и 24 газоразрядные лампы в верхней зоне помещения на высоте Зм от пола. Общая освещенность помещения составляет 800 лк, что удовлетворяет нормам СНиП 11-4-79.

5. Определение методов и средств защиты от воздействия ЭМП.

5.1. Теоретический расчет энергетической нагрузки, создаваемой электромагнитным полем.

5.1.1. Для оценки энергетической нагрузки, создаваемой электромагнитным полем проверяемого радиотелефона, необходимо определить плотность потока энергии ЭМП в зависимости от расстояния до излучающей антенны. При расчете ППЭ сделаем следующие допущения:

1) антенна сотового радиотелефона - идеальная, изотропная;

2) поле в каждой точке лаборатории будет складываться из поля прямого излучения и максимально возможного значения отраженного излучения;

3) при расчете уровня отраженного излучения будем принимать в расчет только первое отражение;

4) так как для антенн, близким к изотропным, размеры промежуточной зоны трудно определимы. Примем радиус дальней зоны равным радиусу ближней зоны RДЗ = RБЗ.

5.2.2. Расчет ППЭ ЭМП прямого излучения.

Максимальная протяженность ближней зоны для антенн, близких к изотропным определяется по формуле:

RБЗ≈λ(2π)	(???)

Для диапазона частот 800 МГц длина волны излучения антенны . будет равна

=с/f = 3*108/800*106 = 0.38 м

Следовательно радиус ближней зоны RБЗ = 0.06 м.

Так как все работы, связанные с проведением испытаний осуществляются за пределами ближней зоны, то все дальнейшие расчеты производятся по формулам для дальней зоны.

Плотность потока энергии в дальней зоне для антенны радиотелефона будет определяться по формуле

ППЭДЗ=Р4∗πr2	(???)

Значения плотности потока энергии для фактических расстояний до мест расположения людей и различных уровней мощности излучения, рассчитанные по данной формуле, приведены в таблице ???1.

Расстояние от антенны радиотелефона, на котором будет наблюдается предельно допустимый уровень ППЭ 10 Вт/м2, определяется по формуле

rПД=Р4∗ППЭПД	(???)

rПД=7.5 см при Р = 0.6 Вт

rПД=15.5 см при Р = 3 Вт

Таблица ???1

ППЭ прямого излучения в местах расположения людей

| Расстояние до места расположения людей, м | ППЭ, мкВт/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | для уровня источника мощности 0.6 Вт | для уровня источника мощности 3Вт |
| 0.5 | 0.191 | 0.955 |
| 1 | 0.048 | 0.239 |
| 2 | 0.012 | 0.06 |
| 3 | 0.005 | 0.027 |
| 4 | 0.003 | 0.015 |

5.1.3. Расчет ППЭ ЭМП отраженного излучения.

Отражение в условиях конкретной испытательной лаборатории будет происходить в основном от стен помещения. Коэффициент отражения в данном диапазоне частот будет в значительной степени зависеть от покрытия стен. Так как стены помещения испытательной лаборатории покрыты масляной краской, то коэффициент отражения от них будет не более 30%. Принимаем коэффициент отражения от стен

 = 0.3.

Плотность потока энергии отраженного излучения рассчитывается по формуле:

ППЭОТ=ППЭОП∗SОП∗ρ4∗π∗(RОТ)2 		(???), где

ППЭОП - ППЭ прямого излучения, достигшего отражающей поверхности;

SОП - площадь отражающей поверхности;

 - коэффициент отражения отражающей поверхности;

RОТ - расстояние от отражающей поверхности до точки наблюдения, м.

Данные о площади стен и расстоянии от них до рабочих мест, необходимые для расчета ППЭ отраженного излучения приведены в таблице ???2.

ППЭ отраженного от стен излучения в местах расположения людей для мощности излучения 0.6 Вт приведены в таблице ???3, а для мощности излучения 3 Вт в таблице ???4.

Таблица ???2

Данные о площади стен и расстоянии от них до рабочих мест

| Номер стены | Площадь поверхности, м2 | Расстояние до рабочего места, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 31.5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | 31.5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 |

Таблица ???3

ППЭ отраженного от стен излучения в местах расположения людей для уровня излучения 0.6 Вт

| Номер стены | ППЭ отраженного излучения, мкВт/см2 на рабочих местах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2*10-3 | 4*10-4 | 6*10-4 | 2*10-3 |
| 2 | 7*10-3 | 7*10-5 | 2*10-5 | 2*10-5 |
| 3 | 1*10-4 | 2*10-3 | 6*10-4 | 1*10-4 |
| 4 | 2*10-3 | 2*10-3 | 0.031 | 0.031 |
| Полная ППЭОТ | 0.0042 | 0.0045 | 0.032 | 0.033 |

Таблица ???4

ППЭ отраженного от стен излучения в местах расположения людей для уровня излучения 3 Вт

| Номер стены | ППЭ отраженного излучения, мкВт/см2 на рабочих местах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.011 | 0.002 | 0.003 | 0.011 |
| 2 | 5*10-4 | 5*10-4 | 1*10-4 | 1*10-4 |
| 3 | 7*10-4 | 0.011 | 0.003 | 7*10-4 |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.154 | 0.154 |
| полная ППЭОТ | 0.022 | 0.023 | 0.16 | 0.167 |

Суммарная ППЭ электромагнитного поляв местах расположения людей, определяемая по формуле ППЭ = ППЭ + ППЭОТ, приведена в таблице ???5.

Таблица ???5

Суммарная ППЭ ЭМП в местах расположения людей

| Расстояние до места расположения людей, м | ППЭд, мкВт/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | для уровня мощности 0.6 Вт | для уровня мощности 3 Вт |
| 0.5 | 0.224 | 1.122 |
| 1 | 0.081 | 0.406 |
| 2 | 0.044 | 0.22 |
| 3 | 0.01 | 0.05 |
| 4 | 0.007 | 0.037 |

Энергетическую нагрузку, создаваемую электромагнитным полем рассчитываем по формуле ЭН = ППЭ*Т. Результаты расчетов для разных расстояний до мест расположения людей, разных периодов облучения и разных мощностей излучения сотовых телефонов приведены в таблице ???6 и таблице ???7.

Таблица ???6

ЭН, создаваемая ЭМП для мощности излучения 0.6 Вт

| Расстояние до места расположения людей, м | ЭН, мкВт-ч/см2, за время облучения, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.5 | 0.224 | 0.448 | 0.672 | 0.896 | 1.12 | 1.344 | 1.568 | 1.792 |
| 1 | 0.081 | 0.162 | 0.243 | 0.324 | 0.405 | 0.486 | 0.567 | 0.648 |
| 2 | 0.044 | 0.088 | 0.132 | 0.176 | 0.22 | 0.264 | 0.308 | 0.352 |
| 3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 4 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 |

Таблица ???7

ЭН, создаваемая ЭМП для мощности излучения 3 Вт

| Расстояние до места расположения людей, м | ЭН, мкВт-ч/см2, за время облучения, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.5 | 1.122 | 2.244 | 3.366 | 4.488 | 5.61 | 6.732 | 7.854 | 8.976 |
| 1 | 0.406 | 0.812 | 1.218 | 1.624 | 2.03 | 2.436 | 2.842 | 3.248 |
| 2 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 |
| 3 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| 4 | 0.037 | 0.074 | 0.111 | 0.148 | 0.185 | 0.222 | 0.259 | 0.296 |

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

1) При тестировании портативных сотовых радиотелефонов с максимальной мощностью излучения 0.6 Вт энергетическая нагрузка, создаваемая электромагнитным полем за всю рабочую смену, не превышает предельно допустимого значения. Следовательно защита от воздействия ЭМП в этом случае не нужна. Однако при нарушении режима эксплуатации предложим уместные меры защиты предложенные в пункте 4.1.

2) При тестировании сотовых радиотелефонов повышенной мощности с максимальной мощностью излучения 3 Вт энергетическая нагрузка ЭМП может превысить предельно допустимое значение. В этом случае необходима защита от  воздействия  электромагнитного поля.  Так как  при  проведении сертификационных испытаний сотовых радиотелефонов не требуется их продолжительная работа на излучение через антенну, выбираем метод защиты от воздействия ЭМП - защита временем. Для этого в инструкцию по проведению испытаний сотовых радиотелефонов в испытательной лаборатории необходимо ввести следующий пункт:

При испытаниях сотовых радиотелефонов повышенной мощности с максимальной мощностью излучения 3 Вт передатчик радиотелефона не должен работать на излучение через антенну более 1.5 часов за рабочую смену.

С учетом того, что на данном рабочем месте проводятся испытания сотовых радиотелефонов, не только связанные с их работой на излучение через антенну, но и другие виды испытаний, целесообразно разработать такой порядок проведения испытаний радиотелефонов, чтобы в течение рабочей смены не предусматривалась работа радиотелефона на излучение через антенну дольше 1.5 часов.