Темой предлагаемого Вашему вниманию дипломного проекта является разработка конструкции специализированного медицинского электрического цифрового термометра, предназначенного для измерения температуры тела человека при диагностике заболеваний, контроле над ходом лечения и научных исследованиях. Известно, что в настоящее время основными требованиями, которые предъявляются к характеристикам новых разрабатываемых термометров, являются их малая инерционность и простота конструкции.

В современной технике измерения температуры применяются два основных метода: контактный и бесконтактный. Проведенный анализ показал, что бесконтактные методы измерений применяются в основном для измерений высоких температур. Основным их достоинством является то, что они не оказывают влияния на температуру исследуемого объекта. Однако, они сложны в технической реализации и имеют большую погрешность измерения. Контактные методы свободны от этих недостатков и поэтому именно они были выбраны для разработки в проекте. В соответствии с техническим заданием на проектирование был проведен анализ существующих методов и устройств измерения температуры. В результате анализа, представленном на листе 1, из-за ряда известных недостатков (хрупкость, не ремонтопригодность и высокая инерционность)  были отвергнуты так называемые термометры расширения (жидкостные, ртутные и манометрические) и для реализации выбран электрический термометр. В электрических термометрах чувствительным элементом (основной части теплового датчика) обычно является сопротивление проводника, полупроводника или термо-ЭДС термопары. В дипломном проекте был проведен выбор конкретного варианта исполнения чувствительного элемента (ЧЭ) теплового датчика.  Результаты выбора представлены на листе 2. Критериями выбора выступали малая инерционность и малая погрешность измерения. График отклонения показаний термометров от истинных значений температуры Т для ЧЭ на термопаре приведен на листе 1. На графике отчетливо видно, что в области малых температур зависимость имеет резко нелинейный характер, что ведет к падению точности измерения. По этой причине термопары были отвергнуты. Изменение погрешности металлических термометров сопротивления в зависимости от измеряемой температуры приведена в нижней части листа 1. Видно, что точность таких термометров значительно выше. Характеристики всех рассмотренных термометров приведены в таблице на листе 1. Видно, что наилучшую точность, чувствительность, стабильность и воспроизводимость параметров имеет термометр в виде металлического термосопротивления. Данный вид ЧЭ и выбран для дальнейшей разработки.

Проведен выбор материалов для изготовления ЧЭ с целью выбора оптимального. Были проанализированы платиновые,  медные, никелевые и тантал – никелевые термометры сопротивления. Результаты анализа приведенные на листе 2, показали, что необходимыми характеристиками обладают чувствительные элементы выполненные по тонкопленочной технологии из меди, хрома или никелевых сплавов.

В проекте разработана электрическая структурная  схема электрического термометра, приведенная на листе 3. Данная схема устраняет ряд недостатков, присущих аналогу – медицинскому электрическому термометру на основе термосопротивления:

- добавлена схема стабилизации по питанию (в результате устранены помехи по цепи питания);

- в схеме использован аналого-цифровой преобразователь (в результате снижена инерционность и появилась возможность цифровой индикации измеряемой температуры).

Кроме того, применение аналого-цифрового преобразователя на микросхеме 572ПВ5, специально приспособленного для работы с жидкокристаллическими индикаторами, и чувствительного элемента, реализованного по мостовой схеме в тонкопленочном варианте (лист 3) позволило значительно упростить схему обработки входного сигнала. Таким образом, структурная схема прибора состоит из следующих блоков: G - стабилизированного двуполярного источника питания (возможно и  автономное питание);  В - чувствительного элемента; D - усилителя разбаланса; Y/Z - аналого-цифрового преобразователя и Н -  устройства индикации. Принципиальная электрическая схема чувствительного элемента приведена на листе 4. Здесь применена  мостовая схема чувствительного элемента, которая позволяет исключить влияние погрешностей схемных элементов на точность измерения, причем здесь имеет место только погрешность преобразования аналого-цифрового преобразователя и погрешность нагрева теплового датчика.

СЭТ работает следующим образом. При изменении температуры среды, в которую помещен тепловой датчик, сопротивление терморезисторов изменяется, что приводит к разбалансу моста. С ветвей моста снимаются разные напряжения, разность между которыми прямо пропорциональна изменению температуры. Разность сигналов усиливается усилителем разбаланса и подается на аналого-цифровой преобразователь. Сигнал, несущий информацию о текущей температуре исследуемого объекта, представлен на выходе аналого-цифрового преобразователя в виде кода, удобного для отображения на жидкокристаллическом индикаторе.

В пояснительной записке проекта приведен расчет элементов принципиальной схемы, а также расчеты характеристик различных вариантов конструктивного исполнения тепловых датчиков (лист 2), в результате которого разработана конструкция теплового датчика, приведенная на листе 5. Первым шагом разработки конструкции теплового датчика был расчет топологии чувствительного элемента, на основании которого спроектирована его топология, представленная на листе 6.

Рассмотрим особенности конструкции теплового датчика  (лист 5). К контактным площадкам чувствительного элемента припаен витой телефонный кабель. Чувствительный элемент установлен в корпус теплового  датчика на клей БФ-4.  Корпус датчика изготовлен литьем из полистирола марки УПМ. Для удобства использования тепловой датчик установлен в щуп, которой также изготовлен литьем из полистирола марки УПМ. Щуп выполнен в виде разъемной конструкции. Сборку проведена при помощи двух самонарезающих винтов. Длина щупа 14 мм. Для того, чтобы тепловой датчик держался в щупе, на корпусе датчика предусмотрим выступ, а в щупе – выполним паз. Конструкция щупа показана в разрезе на основном виде сборочного чертежа теплового датчика.

На листах 7 и 8 приведены результаты разработки конструкции функциональной ячейки термометра с использование САПР PCAD-4.6. В качестве коммутационного основания, реализующего электрическую схему термометра, выбрана двусторонняя печатная плата. Ее размеры определены по методике автоматизированного проектирования по критерию полной разводки проводников при минимально возможных размерах и округлены в соответствие с ГОСТ 10317-79 до габаритов 40 х 120 мм. Плата изготовлена из фольгированного стеклотекстолита марки СФ22-35 ГОСТ 10316-78 [15] комбинированным позитивным методом по классу точности 2. Диаметры монтажных и переходных отверстий выбраны в соответствии с ГОСТ 10317-79 и сведены в таблицу на листе 8.

Корпус термометра выполнен разъемной конструкции из верхней и нижней частей. В верхней части предусмотрим отсек с крышкой для размещения элементов питания. Детали корпуса изготовлены литьем из полистирола марки УПМ. Толщина стенок корпуса 2 мм. Детали конструкции корпуса приведены на листе 9.