# Измерительные  мосты

Мостовые  схемы  широко  применяются  в  электроизмерительной  технике  для  измерения  сопротивления ,  индуктивности ,  емкости ,  добротности  катушек ,  угла  потерь  конденсаторов ,  взоимной  индуктивности  и  частоты .  На  основе  мостовых  схем  создаются  приборы  для  измерения   неэлектрических   величин   ( например ,  температуры ,  малых   перемещений )  и  различные  автоматические  и  телемеханические  устройства.

Широкое  применение  мостовых  схем  объясняется  большой  точностью  измерений ,  высокой  чувствительностью ,  возможностью  измерения  различных  величин  и  т. д.

В  зависимости  от  вида  напряжения ,  питающего  мостовую  цепь ,   различают  мостовые  схемы  постоянного  и  переменного  тока  первые  применяются  для  измерения  сопротивления  электрической  цепи  по  постоянному  току ,  а  также  для  преобразования  сопротивления  в  ток  или  напряжение .  Мостовые  схемы  переменного  тока  применяются  для  измерения  или  преобразование  в  электрический  сигнал  параметров  комплексных  сопротивлений  и  для  фильтрации  напряжения  в  качестве  узкополосных  фильтров.

В  процессе  измерения  мостовая  схема  может приводится  к  состоянию

равновесия .  Такие  схемы  называют  уравновешенными ,  в  противном

случае-неуравновешенными .  Неуравновешенная  мостовая  схема  может

расматриватся  как  преобразователь  сопративления  в  ток  или  напряжения .  Для  уравновешивания  мостовой  схемы  переменного  тока  требуется  один  регулируемый  элемент .   В  мостовых  схемах  переменного  тока  измеряемое  сопротивление  выражается  комплексным  числом ,  поэтому  в  таких  схемах  требуется   два  уравновешивающих  элемента ,  модуля  и  аргумента  или  активной  и  реактивной  составляющих  измеряемого  сопротивления .  Мостовые  схемы  переменного  тока ,  которые  уравновешиваются  только  по  одной  из  этих  составляющих  называются  полууравновешенными  или  квазиуравновешенными.

На  постояном  токе  практическое  распространение  получили  четырех-плечий  (одинарный )  и  шестиплечий  ( двойной )  мосты ,  на  переменном  токе четырехплечий  и  ряд  разновидностей  многоплечих  мостов  ( шестиплечий  мост ,  двойной  Т-образный  мост  и  др. ) .

Схема  одинарного  моста  представлена  на  рис.1.  Мост  содержит  четыре  сопротивления ,  включенных  в  виде  кольца  Z1, Z2, Z3, Z4.

Точки  a, b, c, d,  называют  вершинами  моста ,  электрическую  цепь  между

двумя  смежными  вершинами  плечом  моста ,  а  между  двумя  противоположными  вершинами  ab  или  cd-диагональю  моста .  В одну  из диагоналей  моста  включен  источник  питания  ( диагональ ab ) ,  эта  диагональ  называют  диагональю  питания .  Другая  диагональ  содержит  нагрузку  (диагональ  cd ) ,  ее  называют  диагональю  нагрузки ,  выходной  или  указательной  диагональю .  В  измерительных  мостах  в  эту  диагональ  включается  сравнивающее  устройство  ( СУ ).

## Рис.1

Источник  питания  моста  представлен  активным  двухполюсником  с ЭДС

Еп  и  внутренним  сопротивлением  Zп.   Напряжение  Uп   действующее  на вершинах  моста  в  диагонали  питания ,  называют  напряжением  питания

моста.  Если   Zп=0 ,  то  Uп=Еп .  Ток  и  напряжение  в  диагонали нагрузки   обозначены  соответственно  Iнаг.  и  Uнаг .

В  уравновешенном  мосте  взоимное  сопротивление  диагоналей  равно

Бесконечности ,  т.е.  при  любом  напряжении  в  диагонали  питания  ток  и  напряжение  в  диагонали  равны  нулю ,  что  возможно  только  при  условии  эквипотенциальности  точек  c и d .

Найдем  уравнение  равновесия  моста .  В  уравновешанном  мосте  потенциалы  точек  c и d  одинаковы ,  следовательно ,  одинаковы  и  падения  напряжения  на  первом  и  третьем  плечах  моста ,  поскольку  точка  a  является  для  них  общей ;  то же  самое  справедливо  и  для  напряжений  на  втором  и  четвертом  плечах  моста.

I1 Z1=I3 Z3;     I2 Z2=I4 Z4.

При  равновесии  моста  Iнаг.=0 ,  следовательно ,  I1=I2,  а  I3=I4.  Разделив

почленно  записанные  выше  равенства ,  получим  условие  равновесия

четырехплечного  моста .

Z1 / Z2=Z3 / Z4.                       .                      ( 1.1 )

Таким образом ,  если заданы сопротивления любых трех плеч моста и

Известно , что мост уравновешен , то из  условия  равновесия  всегда  можно

определить  значение  сопротивления  в  оставшемся  четвертом  плече .

В  дальнейшем  будем   полагать ,  что  измеряемое  сопротивление  всегда

включено  в  первое  сопротивление  моста  и  при  Z1 =Z10  мост  уравновешен .

В  мостах  постоянного  тока  уравнение  (1.1 ) связывает  действительные  числа .

R10=R3R2/R4                              ( 1,2 )

Обычно  мост  приводится  к  равновесию  регулировкой   R3. . Отношение сопротивлений  R2  и  R4  образует  в  уравнении  равновесия  масштабный множитель ,  значение  которого  выбирается  равным  10 n,  где  n- целое положительное  или  отрицательное число ,  возможно  n=0 .  Третье плечо моста называют плечом уравновешивания , а второе  и  четвертое плечи-плечами отношения. С  помощью плеч отношения  выбирается  предел  измерения  моста .

В мостах переменного тока уравнение  ( 1.1 )  в  общем  случае  связывает

комплексные  числа  и   в  зависимости  от  формы  их  представления  может иметь  различный  вид

z10еj10/(z2еj2) = z3еj3/(z4еj4) ,

# Откуда

z10еj10 = z3z2z4еj(2+3- 4) ,

## Или

( R2 +jx10 ) / ( R2 +jx2 ) = ( R3+jx3 ) / ( R4+jx4 ) ,

## Откуда

R10 + jx0 = ( R2+jx2 ) ( R3+jx3 ) / ( R4+jx4 ) = A+jB .

Два   комплексных  числа  равны ,  если  равны  соответственно  их  модули   и

аргументы  или  действительные  и  мнимые  части .  Поэтому   условие

равновесия  в  мостах  переменного тока  распадается  на  два  равенства ,

связывающие  числа- параметры   плеч  сопротивления ,  емкости, индуктивности,  частоту .  Например,  первое  их  записанных  выше  уравнений распадается на равенства :

Z10 = Z3Z2 / Z4           =3 + 2 - 4             (1,3)

Откуда  видно ,  что уравновешивание  мостов  переменного  тока  в  общем

случае требует   регулировки  по  крайней  мере  двух  независимых

элементов ,  позволяющих  изменять  модуль  и   аргумент  комплексного  числа

или  его  действительную  и  мнимую  части .  При  проектировании  мостов

переменного  тока   его  схема  и  параметры  выбираются  так ,  чтобы

уравновешивание   осуществлялось  быстро и  удобно . Последнее  равенство

показывает ,  какие  элементы  следует  включать  в  плечи  моста  для

уравновешивания  схемы .  Например ,  если  в  первом  плече  моста  включена емкость , а  второе  и  четвертое  плечи  содержат  только  активные сопротивления  ( 2 =    4  =  0 ),  то  в  третье  плечо  должна  быть

включена  только   емкость .

Мосты  постоянного  тока

Мосты  постоянного тока  предназначены   для   измерения  сопротивления

Электричской  цепи  постоянному току  и  охватвают  широкий  диапазон  из-

меряемых  сопротивлений  от 10 –8  до 10 15    Ом..  Они  применяются  также

для  измерения  многих  неэлектрических  величин. В  этом  случае  измеряе-

мая  неэлектрическая  величина  преобразуется  датчиком  в  соответствующее

значение  электрического  сопротивления , которое  и  измеряется  мостом .

Мосты  постоянного  тока  применяются  также  для  контроля  параметров

резисторов  в  процессе  их массового  производства .  Отсчетное  устройство

в  таких  мостах  градуируется  в  процентах  отклонения  контролируемого

сопротивления  от номинального  значения ,  поэтому  такие  мосты  называют

процентными.

Отечественная  промышленность  выпускает  мосты  постоянного  тока

следующих  классов  точности :  0,005;   0,01;   0,02;   0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;

2;  5.  Для мостов  с  верхним  пределом  измерения  выше  10 14 Ом   допус-

кается  класс  точности  10.  Многопредельные  мосты  на  разных  пределах

измерения  могут  иметь  разные  классы  точности.

По  конфигурации  измерительной  схемы  различают  два  вида  мостов;

четырехплечий  и  двойной.

Четырехплечий  ( одинарный)  мост.

Измерительная   схема  четырехплечного  моста  постоянного  тока   показана

На   рис 2.

Рис.2

Рис.3

Измеряемое  сопротивление  R х  с  помощью  соединительных проводников

Включается  в  первое  плечо  моста .  Сопротивление   соединительных  про-

водников  с  учетом  сопротивлений  контактов  обозначены   R п 1 , R п 2  .

Cопротивление  изоляции   R и з  между  выводами , к  которым  подклю-

чается  измеряемое  сопротивление , изображено  на  схеме   штриховой

линией .  Полное  сопротивление  первого  плеча  моста R 1  равно

R1=(RX+RП1+RП2)RИЗRX+RП1+RП2+RИЗ.

Обычно  соединительные  проводники  имеют  одинаковые  параметры

(материал ,   длину , сечение )  и  можно  принять  R п 1 = R п 2 = R  п.

## Значение  сопротивления  R и  з  зависит  от  материала  диэлектрика ,   на

котором   крепятся  клемы  для  подключения  R х  ,  а  также  от  состояния

его  поверхности .  В  зависимости  от  указанных  условий   значения  R и з

лежат  в пределах  R и з    1011  -:- 1016 Ом.

Учитывая  оценки  значений   R п и  R и з  ,  выражение  для  R 1  можно

упростить

R1=(RX+2RП)RИЗ+RX=RX+2RП1+RXRИЗ

При измерении  низкоомных  сопротивлений  ( R х < 100  Ом )  отношением

R х /  R и з  пренебрегают  и  выражение   для  R 1  рассматривают в  виде

R 1 = R х + 2 R п = R х ( 1 + 2 R п  / R х ) = R  ( 1  + δ1 ),

Где  δ1 = 2 R п./  R х –относительная погрешность  измерения R х  ,  обуслов-

ленная сопротивлением  подводящих  проводников  и  контактов.

При измерении высокоомных  сопротивлений  ( R х > 10  Ом   в  выражении

для   R 1  можно пренебречь  величиной    2 R п  ,  и  поскольку  погрешность ,

вносимая  сопротивлением  R и з  ,   должна  быть  мала,  выражение  для R1

представим  в виде

R1=RX1+RXRИЗ=R(1−RXRИЗ)=RX(1−δ2),

Где  δ2 = R х /  R и з  - относительная  погрешность  измерения  R х ,  обуслов-

ленная  сопротивлением  изоляции.

Таким  образом ,  четырехплечий  мост  с  двухпроводной  схемой  включения

измеряемого  сопротивления  позволяет  измерять  сопротивления с  малой  погрешностью  в  диапазоне  10 – 10 8 Ом.  Границы  полученного  диапазона

не  являются  жесткими ,   они  справедливы  для   принятых  выше  критериев

и  могут  быть  расширены  в   верхней  области   за  счет  применения  высо-

кокачественных  изоляцонных  материалов ,  а  также   в  обоих  направлениях

за  счет  снижения  точности  измерения .

Уравновешивается  мост  регулировкой  сопротивления  третьего  плеча , которое  выполняется  в  виде  многодекадного  магазина  сопротивлений .

При  равновесии  моста справедливо  уравнение  (1) .  Плечи  отношения (R2,R4) содержат  резисторы ,  отношение  которых  выбирается  кратным  10 n ,  где         п =…-2; -1; 0; +1; +2; …- целое положительное  или отрицательное  число .  С  помощью  плеч  отношения  выбирается  предел измерения  сопротивлений  мостом.

Нижнюю границу  диапазона  измеряемых  сопротивлений можно  сущест-

венно  сдвинуть  в  область    низкоомных  сопротивлений ,  если перейти к  четырехпроводной   схеме  включения  ( рис.  3 ) .  В данном  случае  измеряемое  сопротивление   R 1   с  помощью  четырех  проводников   подключается   к  выводам  1 – 4  моста .  Сопротивления  проводников  обозначены  соответст-

венно   r 1 ,  r 2,  r 3 ,  r 4.

Как видно  из  схемы ,  сопротивления   r 1  и  r 3  находятся в  диагоналях

моста ,   в  уравнение   равновесия  моста    (    )     они  не  входят ,  следова-

тельно ,   погрешность в  результат  измерения  не вносят .  Некоторое  влияние

эти  сопротивления   оказывают  на  чувствительность  моста ,  снижая  ее .

Однако  ввиду  сравнительно малости значений  их  влияние  на  чувствительность  моста  пренебрежимо  мало .  Сопротивления  r2   и  r 4   входят

втретье  и  второе  плечи  моста  соответственно . Чтобы  погрешность ,  вно-

симая этими  сопротивлениями  в  результат  измерения , была  малой ,  сопро-

тивления   R 2  и R 3  выбирают  относительно  r 2  и  r 4  большими ( более  10 Ом).

Четырехпроводная  схема  включения  измеряемого  сопротивления смещает

## нижнюю  границу  измеряемых  сопротивлений   четырехплечим  мостом  до

10 –4 Ом.

Двойной  мост  .

Двойной  мост  предназначен  для  измерения  низкоомных  сопротивлений

в  диапазоне   от  10-8  до 100  Ом. Его  принципиальная схема  показана  на

Рис.4

Рис.4

Измеряемое  сопротивление  R х включается  последовательно  с  образцовым

R0 ,  значение  которого  выбирается  одного  порядка с  измеряемым  соп-

Ротивлением .  Сопротивление  проводника ,  объединяющего  R х  и  R 0 ,  с

учетом  переходных  сопротивлений  контактов  обозначено  R .

Уравнение    равновесия  моста  можно  найти  следующим  образом :

треугольник    сопротивлений  R ,  R3 , R4  преобразуется  в  звезду  известным

из  электроники  методом ,  при  этом  схема  двойного  моста  трансформи-

руется  в  схему четырехплечного  моста ,  уравнение  равновесия  которого

известно . После  указанных преобразований  получим

RX=R0R1R2+RR+R3+R4(R1R4R2−R3).

Здесь  важно  подчернуть ,  что  результат  измерения  R х  зависит  от

неизвестной  величины  R ,  что  приводит  к  погрешностям  измерения ,

особенно    значительным  при  весьма  малых  измеряемых  сопротивлениях .

Поэтому  принимаются  меры  к  тому ,  чтобы  ослабить  эту  зависимость  и

исключить  второе  слагаемое ( содержащее  R)  из  уравнения  для R х .

С  этой  целью  в  мосте  обеспечиваются  условия   R1 = R 3 ;  R 2  =  R 4.

## выдержать  точно  указанные  условия  на  практике  не  удается   из=за

неточности    изготовления  резисторов   R1 ,  R 2 ,   R 3 ,  R 4 ,  в  связи  с чем

принимаются  меры  к  уменьшению  значения  R  путем  выбора  провод-

ника  связи   предельно  коротким  с  большим   сечением .  Указанные  мероприятия  позволяют  во  многих  случаях  пренебречь  влиянием  второго

слагаемого  в  уравнении  равновесия  и  представить  его  в  виде

R х  =  R o R 1 /  R 2

Выбор  нужного  предела  измерения  производится  путем  изменения   R2 .

Значение  R2  выбирается  равным  10 п Ом ,   где  п = 1,2 ,3…  Чтобы  обеспечить

условие  R 2 = R 4 ,  одновременно изменяют R 4 .  Уравновешивается  мост

на  выбранном  пределе  измерения  регулировкой резистора  R 1 ,  который

выполняется  в  виде многодекадного  магазина  сопротивлений .

При измерении  низкоомных  сопротивлений  падение  напряжения на  R х

и  Rо мало ( около 1 м В и менее) ,  поэтому приходится  считаться   с действием

термо – Э Д С.   Последние  возникают  в  местах  соединений проводников  и  зависят  как  от  материала  проводников ,  так  и  от  разности  температур в

точках  соединений .  Действие  термо –Э Д С  приводит  к  погрешности

измерения .  Наиболее  существенно влияние  термо – Э Д С в потенциальных

зажимах  R х и  R о .  Для  исключения этой  погрешности производят  два из-

мерения значения   R х   при  разных  направлениях  тока  I п,  а  в  качестве

результата   измерения   берут  полусумму    результатов  обоих  наблюдений .

Неуравновешенные  мосты.

Основная  область применения неуравновешенных  мостов – измерение

малых  отклонений   сопротивления  от  его  исходного  значения . Достоинство

неуравновешенного  моста – простота  конструкции :  он  не  содержит регули-

руемых  элементов .  Изменение измеряемого  сопротивления  вызывает  при-

ращение  тока  ( напряжения )  в  диагоналях  нагрузки ,  которое  и  является

мерой  изменения  сопротивления .  Для получения однозначной  зависимости

между  указанными   величиними   необходимо ,  чтобы  напряжение  питания

моста  было  строго  постоянным и  равным  своему  номинальному  значению.

В  общем  случае  зависимость  тока  I н а г (напряжения U н а г)  в   диагонали

нагрузки  от  изменения  сопротивления  дельта   R   в  одном  из  плеч  моста

определяется  теоремой   вариации   параметров  линейной  электрической

цепи .

При  анализе  мостов  полбзуются  другой  формулой  записи  искомых

зависимостей.

IНАГ=IНАГ∞λ1+λ;

(1.4 )

UНАГ=UНАГ∞λ1+λ,

где  IНАГ∞.и  UНАГ∞ – ток и напряжение в диагонали  нагрузки  при  разрыве

цепи  первого  плеча  моста (  R 1) ;=R/R11 ;

здесь  R прирощение  сопротивления  первого  плеча  моста ;

R11входное  сопротивление  цепи  со  стороны  первого  плеча  до        введения R .

Из  (1.4 )  следует :

IНАГгIНАГ∞  =  UНАГUНАГ=λ(1+λ)=μ                   (1.5 )





-1

Рис.5

Итак , зависимости  вида ( 1.4  ) являются  нелинейными .  Линеаризовать  их ,

не  вводя  в  цепь  нелинейных  элементов ,   можно  только  ограничивая

пределы  изменения      .   Если  в  качестве  линеаризующей  зависимости  принять  уравнение   0 =   ,   то  возникающая  методическая  погрешность

нелинейности ,   ,  будет  равна :

λН=μ−μ0μ0100=−λ100=−ΔRR11100