ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

(Госкомвуз  России)

КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  РиТК

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  ¹ 2

Выполнил  студент  гр. ЭМ 34-1

/Масальский С.А./

Принял  преподаватель

/ ГОЛЫХ  Ю.Г. /

КРАСНОЯРСК - 1996

## ПОВЕРКА ОДНОФАЗНОГО ИНДУЦИОННОГО СЧЕТЧИКА

## Цель работы  :  ознакомиться  с  устройством  однофазного  счетчика,  принци пом  его  работы  и  методами  поверки.

Оборудование :  на установке показана схема включения приборов для поверки  счетчика. По  схеме  выполняют частичную поверкуоднофазного счетчика методом, предусматривающим применение ваттметра и секундомера , т.е. можно проверить счетчик на отсутствие самохода, определить порог чувствительности и погрешность его при различных нагрузках и значении COS f = I. Нагрузку регулируют плавно с помощью однофазного регулятора напряжения.

PJ

*

Т                    *            г      н          г      н                    PA          SA1

A

PW

~                 PV                                                                             SA2

V                                                                                  RН

mA

PA

Рис.1 Схема поверки однофазного счетчика.

| I, А | Pw, Вт | N, об | Tн, с | Сн, Вт·с/об | Сд, Вт·с/об | á, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 43 | 9 | 64 | 3000 | 3058 | 1.89 |

## Краткие сведения об индукционных счетчиках.

Потребляемая нагрузкой электрическая энергия

W=t1t2p⋅dt ,

р - активная мощность, потребляемая нагрузкой.

Сн  - номинальная постоянная счетчика - это энергия, учитываемая за один оборот диска : =WN .

Действительной постоянной счетчика называется количество энергии, реально израсходованной в цепи за один оборот диска :

=ò⋅tn          .

Относительную погрешность счетчика определяют по формуле :

d=W−WW⋅100%  ,

где  Wc - значение энергии, учтенной счетчиком;

W - значение энергии, реально израсходованной в цепи (определяют по образцовому ваттметру).

Кроме погрешности ГОСТом нормируется порог чувствительности счетчика:

S=IminI⋅100%  ,

где  Imin - наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывное вращение диска.

По ГОСТ 6570 - 75 порог чувствительности не должен превышать 0.4% для счетчиков класса точности 0.5 и 0.5% для классов 1.0; 1.5; 2.0.

Другим важным показателем, оценивающим качество счетчика и его настройки, является отсутствие самохода, т.е.  вращения диска при наличии напряжения в параллельной обмотке и отсутствии его в токовой обмотке.

Значения Wс и W определяют по формулам :

Wc=C⋅N ,

где Сн - номинальная постоянаая счетчика;

Сн = 3600 ·103 / N0  ,

здесь N0 - передаточное число, указанное на его щитке;

W = Pw · tu ,

где Pw - значение мощности , определенное по образцовому ваттметру .