ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ   РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

(Госкомвуз   России)

КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра   РиТК

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   № 1

ТЕМА:  ПОВЕРКА  ВОЛЬТМЕТРОВ  И             АМПЕРМЕТРОВ

Выполнил  студент гр  ЭМ  34-1

___________/                                 /

Принял  преподователь

______________/  Голых Ю.Г. /

КРАСНОЯРСК - 1996

## Цель работы  : знакомство  с  методикой поверки  покаэывающих  приборов  прямого  действия  для  определения  соответствия  испытуемого  прибора  обозначеному на  нём  классу  точности.  При  этом  прибор  подвергается  не  всемм  установленным ГОСТом  истытаниям.

Оборудование : на  установке  неходятся  поверяемые  приборы ( вольтметр  и  амперметр ) и  образцовые  приборы,  которые  подключают  к  клеммам,  находящиеся  на  лицевой  панели  стенда.  напряжение  и  ток  регулируется  однофазным  регулятором  напряжения.  Нагрузкой  служит  активное  сопротивление  резистора.

~220В                                                                                         ~220В

QF                                                                                               QF

T                                                                                                   T

A            A0

V              V0                              RN                                                                                                                                              RN

а)                                                                    б)

Рис. 1. Схема  поверки  прямого  действия:

а - вольтметра;  б - амперметра

Табл. 1.

Технические  харрактеристики  приборов

| Система прибора | Название прибора | Тип | Род измеряемой величины | Класс точпости прибора | Диапозон измерений | Цена деления | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электро- магнит. | вольт- метр |  | В | 2,5 | 250В |  |  |  |
| электро- магнит. | вольт- метр |  | В | 0,5 | 250В |  |  |  |
| электро- магнит. | ампер- метр |  | А | 2,5 | 5А | 0,2 |  |  |
| электро- магнит. | ампар- метр |  | А | 0,5 | 5А | 0,05 |  |  |

Абсолютная  погрешность  прибора  D  есть  разность  между  покозанием  прибора  Xп  и  истинным  значением  X  измеряемой  величины:

D=XX.

Относительная  погрешность  прибора  d  представляет  собой  отношение  абсолютной  погрешности к  действительному  значению  измеряемой  величины  Xд:

d=X−XX⋅100%.

Для  получения  действительного  значения  измеряемой  величины  устанавливают  погрешности  средств  измерений  введением  поправок.  Поправкой  называется  абсолютная  погрешность,  взятая  с  обратным  знаком:

−D=X−X.

Приведённая  погрешность  прибора  есть  отношение  абсолютной  погрешности  к  нормирующему  значению  XN  ( длины  шкалы  прибора ):

λ=X−XXN⋅100%.

Вариация  показания  прибора  Xвар - это  наибольшая  разность  между  показаниями  прибора  при  одном  и  том  же  значении  измеряемой  величины:

gð=X. - X. XN⋅100%

где  Xд. восх,  Xд. нисх  -  значения  измеряемой  величины,  установленные  одним  плавным  увеличением и  плавным  уменьшением.

Чувствительностью  S  прибора  к измеряемой  величине  называется  производная  от  перемещения  указателя  a  от  измеряемой  величины  X :

S=dαdX.

Время  установления  показания  прибора - это  промежуток  вреиени  с  момента  подключения  или  изменения  измеряемой  величины  до  момента,  когда  отклонение  указателя  от  установившегося  значения  не  привышает  1%  длины  шкалы.

Табл. 2.

Результаты   измерений

| Показа- ния поверя- | Показа вого | ния об прибор | разцо- а | По | грешно | сть | Попра- вка | Время устано- вления | Вариац. показа- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| емого прибора | При увели- чении | При умень- шении | сред- нее | Абсо- лютная | Относи- тельная | Приве- дённая |  |  |  |
|  |  | ДЛЯ |  | ВОЛЬ | ТМЕТ | РА |  |  |  |
| В | В | В | В | В | % | % | В | С | % |
| 75 | 74 | 72 | 73 | 1 | 1,33 | 0,04 |  |  |  |
| 100 | 98 | 97 | 97,5 | 2,5 | 2,5 | 1 |  |  |  |
| 125 | 124 | 123 | 123,5 | 1,5 | 1,2 | 0,48 |  |  |  |
| 150 | 149 | 150 | 149,5 | 0,5 | 0,033 | 0,2 |  |  |  |
| 175 | 177 | 175 | 176 | 1 | 0,057 | 0,04 |  |  |  |
| 200 | 202 | 202 | 202 | 2 | 1 | 0,08 |  |  |  |
| 225 | 228 | 226 | 227 | 2 | 0,88 | 0,08 |  |  |  |
| 240 | 243 | 241 | 242 | 2 | 0,83 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | ДЛЯ |  | АМП | ЕРМЕ | ТРА |  |  |  |
| А | А | А | А | А | % | % | А | С | % |
| 1 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 0,15 | 13 | 3 |  |  |  |
| 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 11,7 | 4 |  |  |  |
| 1,8 | 1,95 | 2,05 | 2 | 0,2 | 10 | 4 |  |  |  |
| 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,1 | 4,8 | 2 |  |  |  |
| 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 3,8 | 2 |  |  |  |
| 2,8 | 2,75 | 2,8 | 2,775 | 0,025 | 0,9 | 0,5 |  |  |  |
| 3 | 3,05 | 3,1 | 3,075 | 0,075 | 2,5 | 1,5 |  |  |  |