ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ   РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

(Госкомвуз   России)

КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра   РиТК

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   № 4

ТЕМА:  ИССЛЕДОВАНИЕ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ТРАНСФОРМАТОРОВ  ТОКА

И  НАПРЯЖЕНИЯ

Выполнил  студент гр  ЭМ  34-1

___________/ Масальский С. А. /

Принял  преподаватель

_______________/  Голых Ю.Г. /

# КРАСНОЯРСК - 1996

Цель  работы:  Ознакомление  с  работой  измерительных  трансформаторов                                                                      тока  и  напряжения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Для расширения пределов измерения на переменном токе наибольшее распространение получили измерительные трансформаторы тока (ИТТ) и напряжения (ИТН). Они преобразуют большие первичние токи (напряжения) в относительно малые, допустимые для измерений приборами с небольшими пределами измерений.

Кроме того, измерительные трансформаторы осуществляют гальваническое разделение измерительных приборов и цепей высокого напряжения.

Измерительные трансформаторы состоят из двух изолированных друг от друга обмоток : первичной - с числом витков w1 и вторичной - w2 , помещенных на ферромагнитный сердечник.

В трансформаторах тока, как правило, первичный ток I1 больше вторичного I2 , поэтому в них w1 < w2. В трансформаторах напряжения первичное напряжение U1 больше вторичного U2 , поэтому в них w1 > w2.По  показаниям  приборов,  включенных  во вторичной  обмотке,  можно  определить  значение  измеряемых  величин  первичного  тока  и  первичного  напряжения:

I1=KI⋅I2,U1=KU⋅U2,           (1)

где  KI  и  KU - действительные  коэффициенты  трансформации  измерительных  трансформаторов.

Значение  действительного  коэффициента  трансформации  не  является  постоянным  и  зависит  от  режима  работы  трансформатора,  т. е.  измеряемого  тока  или  напряжения,  сопротивления  вторичной  обмотки  и  частоты  тока.  Поэтому  на  практике  пользуются  номинальным  коэффициентом  трансформации,  который  для  данного  трансформатора  является  величиной  постоянной.  Для  ИТТ  номинальный  коэффициент  трансформации  КIн,  для  ИТН - KUн  .  Тогда  приближённое  значение  тока  и  напряжения:

I1Á=KIH⋅I2,U1Á=KUHU2,            (2)

Относительная  погрешность  вследствие  неравенства  действительного  коэффициента  и  номинального  коэффициента  может  быть  определана  для  трансформатора  тока  по  формуле:

fI=I1'−I1I1⋅100%=KIH−KIKI100%,                      (3)

для  трансформатора  напряжения

fU=U1'−U1U1⋅100%=KUH−KUKU100%,           (4)

Погрешность  fI  называется  токовой  погрешностью,  а  fU - погрешностью  напряжения.  Кроме  токовой  погрешности  и  погрешности  по  напряжению,  у  измерительных  трансформаторов  имеется  угловая  погрешность.

Из  теории  трансформаторов  известно,  что  в  идеальном  случае  вектор  вторичного  тока  I2 (напряжения  U2)  сдвинуты  по  фазе  относительно  вектора  первичного  тока  I1 (напряжения U1  в  ИТН)  на  180°.  В  реальном  трансформаторе  угол  между  повёрнутым  на  180°  вектором  вторичной  величины ( - I2  или - U2)  не  будет  равен  нулю,  а  составляет  угол  d,  который  называется углом  погрешности  трансформатора.  Погрешность  считается  положительной,  если  повёрнутый  на   180°  вектор  вторичной  величины  опережает  вектор  первичной  величины,  если  отстаёт,  то  погрешность  считается  отрицательной.

Угловая  погрешность  измерительных  трансформаторов  тока  dI  и  напряжения  dU  оказывает  влияние  на  показание  таких  приборов,  отклонение  подвижной  части  которых  зависит  от  фазы  между  токами  в  цепях этих  приборов.

U                                                                                                                        ZH

I1                                      U1

W1                                   W1

W2                                   W2

I2                                                U2

A                                    B

Рис. 1.  Принципиальная  схема  лабораторной  установки  для

исследования  ИТТ  и  ИТН.

Паспортные  данные ( стенд №3 ):

KUн  = 2,2;   R2н  = 100 Ом;   U1н = 220 В.

ПОЛУЧЕННЫЕ  ДАННЫЕ

Таблица 1

| № | U1, B | U2, B | KU | KUн | fU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2,7 3,2 4 4,4 | 37 31 25 23 | 2,2 | 94 93 91 90 |
| 2 | 150 | 4,1 5 6 6,6 | 36 30 25 23 | 2,2 | 94 93 91 90 |
| 3 | 200 | 5,6 6,6 8 8,6 | 36 30 25 23 | 2,2 | 94 93 91 90 |

Таблица 2

| № | U1, B | R2/R1, % | U2, B | KU | KUн | fU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 3 | 37 |  | 94 |
| 1 | 110 | 50 | 3,5 | 31 | 2,2 | 93 |
|  |  | 100 | 4,3 | 25 |  | 91 |
|  |  | 150 | 4,8 | 23 |  | 90 |
|  |  | 20 | 4,5 | 37 |  | 94 |
| 2 | 165 | 50 | 5,4 | 30 | 2,2 | 93 |
|  |  | 100 | 6,6 | 25 |  | 91 |
|  |  | 150 | 7,2 | 23 |  | 90 |
|  |  | 20 | 6,1 | 36 |  | 94 |
| 3 | 220 | 50 | 7,2 | 30 | 2,2 | 93 |
|  |  | 100 | 8,9 | 25 |  | 91 |
|  |  | 150 | 9,8 | 22 |  | 90 |